潔沛科技股份有限公司

AOI 換閥後 DUC 比對實驗　作業指引

適用機台：AOI-1、AOI-2　｜　紀錄人員：士航　｜　發行日期：2026-10-05

你的工作：照本指引的順序上片量測，把每一筆「缺陷總數」填進紀錄表。不需要自己計算或判斷合不合格，數據分析由品管課負責。有任何不確定，先停下來問工程部或品管課。

一、為什麼要做這個實驗

先前驗收發現 AOI-1 數出來的顆粒比 AOI-2 多。廠商查出 AOI-1 的 DUC（吹氣清潔）電磁閥規格不同、氣量較小，已換成和 AOI-2 相同的電磁閥。這次實驗要確認：換閥之後，兩台機台的清潔能力和量測讀值是不是已經一樣。

二、實驗總覽

| 階段 | 用哪些片子 | DUC 狀態 | 量測順序 | 填在紀錄表哪個分頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 篩選 | 全新片一盒（25 片），從沒上過 AOI | 開 | AOI-2量 1 次 | B_選片 |
| B1 關 DUC 量測 | 12 片（分 G1、G2 兩盒） | 關 | G1:AOI-1、→AOI-2 量 1 G2: :AOI-2、→AOI-1 量 1 | B_清潔力紀錄 |
| B2 開 DUC 交叉 | 同上 12 片（分 G1、G2 兩盒） | 開 | G1:AOI-1、→AOI-2 量 1 G2: :AOI-2、→AOI-1 量 1 | B_清潔力紀錄 |

三、開工前準備（請逐項打勾）

☐ 確認 AOI-1 新電磁閥已經裝好。

☐ 準備紀錄表。

☐ 準備一盒「全新、從沒上過 AOI」的片子 25~30 片，外盒貼上「新片—DUC 實驗用，勿上機」。

四、每次都要遵守的規則

暖機：每天開工 DUC 開先用測試片在兩台各跑 1 次，這筆不記錄。正式實驗片不可拿來暖機。

五、紀錄表對照（只填黃底格子）

附件：選片規則（供參考）

分級：低＝50~150 顆、中＝250~600 顆、高＝800 顆以上（依 DUC 關時 AOI-1、AOI-2 兩台篩選值的平均值判定，即綜合分級），每級選 4 片，共 12 片。

兩台篩選值差異 ≥10% 時該列自動標紅，現場照常記錄、不重量，由品管課及工程部判定是否採用。

分組：同一級的 4 片依平均值由少到多排序，第 1、4 片→G1（AOI-1 先吹），第 2、3 片→G2（AOI-2 先吹），讓兩組髒污程度相當。

若工程部決定只做 6 片（最少版），每級選 2 片，一片 G1、一片 G2。