## A_實驗計畫
AOI-1 更換 DUC 電磁閥後 — 兩台 DUC 比對實驗計畫
背景：廠商與 RD 交叉確認 AOI-1 控制 DUC 氣量的電磁閥與 AOI-2 不同（AOI-1 流量較小），已請購同規格電磁閥。本計畫用於換閥後驗證兩台是否一致，作為驗收第22項「機台差異性」之判定依據。
◤ 目的：確認換閥後兩台 DUC「清潔力」是否一致。
一、換閥前的證據（為何懷疑 DUC）
| 資料 | 觀察 | 代表意義
| 實驗5 交叉清潔 | 771A7：AOI-1 先吹飽和 86 → AOI-2 再吹降到 77（再少 10%） 880F0：AOI-2 先吹飽和 176 → AOI-1 再吹 174（只少 1%） | AOI-2 吹得掉 AOI-1 留下的顆粒，反之不行 → AOI-1 DUC 較弱
| 實驗4（25片） | AOI-1 系統性比 AOI-2 高 8.7%（8/20）/ 14.2%（8/21） 低粒子片差 +10~27%、高粒子片僅 +3~7% | 像「每次多留一些未吹掉的微塵」，低粒子片最明顯
| 廠商確認 | AOI-1 電磁閥規格不同、流量較小 | 與上述數據方向一致
二、實驗架構
| 部分 | 要回答的問題 | 用哪些片 | 做法摘要 | 約需時間
| DUC 清潔力比對 | 兩台 DUC 吹掉顆粒的能力是否一致 | 「新片」12 片（從未上過 AOI） 低/中/高粒子各 4 片 | 先 DUC 關量（偵測比對）→ 再 DUC 開交叉清潔（6 片 AOI-1 先吹、6 片 AOI-2 先吹） | 約 1 天
★ 為什麼 一定要用「新片」：已被 DUC 吹過多次、鬆散微塵早已吹光（重複量測只差 1%），再吹也看不出清潔力差異；必須用從未上過 AOI 的片子，才有可被吹掉的顆粒。
三、實驗流程（DUC 清潔力交叉比對）
| 步驟0 選片 | 取一盒（約 25~30 片）從未上過 AOI 的新片，以「DUC 關」在 AOI-2、AOI-1 各量 1 次，依兩台平均值分級（綜合分級）：低 50~150、中 250~600、高 ≥800，每級挑 4 片共 12 片。兩台差異 ≥10% 時自動標紅，照常記錄不重量，由品管課及工程部判定。此次 AOI-2、AOI-1 量測值直接作為步驟1 的 AOI-2①、AOI-1① 紀錄。
| 步驟0 分組 | 每級 4 片依平均值排序，第1、4片→G1（AOI-1 先吹），第2、3片→G2（AOI-2 先吹），使兩組粒子數相當。填入「B_選片」分頁。
| 步驟1 DUC關 | 兩台都關 DUC，12 片依 AOI-2① → AOI-1① → AOI-1② → AOI-2② 順序（共 4 趟）；①兩趟沿用步驟0 選片量測值（自動帶入），只需再量 AOI-1② → AOI-2②。目的：比偵測差、建立每片「未清潔」基準。
| 步驟2 DUC開 | 兩台都開 DUC，每片各吹 1 次共 3 趟：G1 AOI-1 → AOI-2 → AOI-1；G2 AOI-2 → AOI-1 → AOI-2。兩組可同時在兩台跑再對調。
| 判讀邏輯 | 第1趟＝先吹機台首道清潔效果；第2趟換另一台，若明顯再變少＝另一台吹得掉先吹機台留下的顆粒（交叉殘留去除率）；第3趟回先吹機台，看是否還能再吹掉（回吹去除率）。第2趟為另一台讀值，計算前依該片 DUC 關時兩台讀值比換算成先吹機台尺度，以排除兩台偵測差。
四、判定基準（建議值，可與廠商協議調整）
| 代號 | 指標 | 換閥前 | 合格基準
| B1 | DUC 關時兩台偵測差（12片平均） | −4.7% / +4.7%（2片） | ¦差¦ ≤ 5%
| B2 | 首道清潔去除率差（AOI-1 vs AOI-2） | 約 26% vs 41%（不同片） | 差 ≤ 5 個百分點
| B3 | 交叉殘留去除率（後吹機台再吹掉的比例） | AOI-2 後吹 10%；AOI-1 後吹 1% | 兩方向皆 ≤ 5%
全部合格 → 建議第22項「機台差異性」改判合格；B3 不合格 → 代表清潔力仍不一致，需請廠商再調氣量。
五、執行注意事項
● 實驗前請廠商提供兩台 DUC 實測氣量／壓力值與電磁閥料號（換閥後），並確認兩台 DUC 軟體參數（吹氣時間、壓力設定）相同——這是最直接的工程證據。
● 每次開工先用 2~3 片陪測片各跑一次暖機，不計入數據（避開穩定性實驗中的首日／首讀效應）。
● 全程使用同一個量測配方（TEST）、同一位人員，盡量同一天完成同一步驟；記錄每筆「耗時」以便抓異常（例：先前出現過 728 秒的異常掃描）。
● 新片「一旦開 DUC 吹過就不能再當新片」：步驟1（DUC 關）務必在步驟2 之前完成，順序不可顛倒。
● 若電磁閥尚未安裝，強烈建議先用另一批新片（可精簡為 6 片）跑一次本實驗作「換閥前基準」，換閥後再跑一次，前後比較最有說服力。
● 原始資料請依現行方式存放（機台 OutputList.csv），紀錄表只需填缺陷總數，分析由工程部完成。

## B_選片
步驟0：新片篩選與分組
新片（從未上過 AOI）以 DUC 關在 AOI-2、AOI-1 各量 1 次，分別填 D、E 欄。依兩台平均值判定綜合分級：低 50~150、中 250~600、高 ≥800；兩台差異 ≥10% 時該列標紅，照常記錄、不重量。每級選 4 片，依平均值排序後 第1、4片→G1（AOI-1 先吹），第2、3片→G2（AOI-2 先吹）。
| No | 刻號 | DUC關 篩選值 AOI-1 | DUC關 篩選值 AOI-2 | 分級 AOI-1 | 分級 AOI-2 | 平均值 (AOI-1,2) | 兩邊差異 % | 綜合分級 | 組別 | 備註 | 差異警示門檻 | 10%
| 1 | NX65120(範例，請刪掉) | 50 | 55 | 低 | 低 | 52.5 | 9.524% | 低 |  |  | 差異%＝¦AOI-1−AOI-2¦ ÷ 平均值；達門檻（≥）時該列 D~J 標紅。可改 O3。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
「—」＝落在級距之間，不選用。若某級湊不到 4 片，可放寬級距或改用 3 片，並於備註註明。

## C_清潔力紀錄
步驟1~2：DUC 清潔力交叉比對紀錄
步驟1（兩台 DUC 關）只需填刻號；分級（綜合分級）及 AOI-2①、AOI-1① 由「B_選片」依刻號自動帶入（綠字，免填）；現場只需再量 AOI-1② → AOI-2②。步驟2（兩台 DUC 開）每片各吹 1 次共 3 趟：G1 AOI-1 → AOI-2 → AOI-1；G2 AOI-2 → AOI-1 → AOI-2，依序填第1、2、3趟。黃底填缺陷總數，右側自動計算。
| No | 刻號 | 分級 | 組別 | 第1趟 機台 | DUC關 AOI-2① | DUC關 AOI-1① | DUC關 AOI-1② | DUC關 AOI-2② | DUC開 第1趟 | DUC開 第2趟 | 第2趟 機台 | 第2趟 校正值 | 偵測差% (1−2)/2 | 首道 去除率 | 交叉殘留 去除率 | 回吹 去除率
| 1 | NX65120(範例，請刪掉) | 低 | G1 | AOI-1 | 55 | 50 |  |  |  |  | AOI-2 |  |  |  |  | #REF!
| 2 |  |  | G2 | AOI-2 | [6 empty] | AOI-1 |  |  |  |  | #REF!
| 3 |  |  | G1 | AOI-1 | [6 empty] | AOI-2 |  |  |  |  | #REF!
| 4 |  |  | G2 | AOI-2 | [6 empty] | AOI-1 |  |  |  |  | #REF!
| 5 |  |  | G1 | AOI-1 | [6 empty] | AOI-2 |  |  |  |  | #REF!
| 6 |  |  | G2 | AOI-2 | [6 empty] | AOI-1 |  |  |  |  | #REF!
| 7 |  |  | G1 | AOI-1 | [6 empty] | AOI-2 |  |  |  |  | #REF!
| 8 |  |  | G2 | AOI-2 | [6 empty] | AOI-1 |  |  |  |  | #REF!
| 9 |  |  | G1 | AOI-1 | [6 empty] | AOI-2 |  |  |  |  | #REF!
| 10 |  |  | G2 | AOI-2 | [6 empty] | AOI-1 |  |  |  |  | #REF!
| 11 |  |  | G1 | AOI-1 | [6 empty] | AOI-2 |  |  |  |  | #REF!
| 12 |  |  | G2 | AOI-2 | [6 empty] | AOI-1 |  |  |  |  | #REF!
彙總（自動計算）
| B1 偵測差（12片平均） | [5 empty] | 待量測
| B2 首道去除率 — AOI-1 先吹（G1） | [5 empty] | 待量測
| B2 首道去除率 — AOI-2 先吹（G2） | [5 empty] | 待量測
| B3 殘留去除率 — AOI-2 後吹（G1） | [5 empty] | 待量測
| B3 殘留去除率 — AOI-1 後吹（G2） | [5 empty] | 待量測
| 回吹去除率 — AOI-1 回吹（G1） | [5 empty] | 待量測
| 回吹去除率 — AOI-2 回吹（G2） | [5 empty] | 待量測
換閥前參考（實驗5，2片，舊做法每台連吹 3 趟，與本做法不可直接比較）：首道去除率 AOI-1 約 26%（771A7）、AOI-2 約 41%（880F0）；殘留去除率 AOI-2 後吹 10.2%、AOI-1 後吹 1.1%。第2趟在另一台量測，已依該片 DUC 關時兩台讀值比換算成先吹機台尺度（第2趟校正值）再計算交叉殘留、回吹去除率。

## D_判定總表
換閥後 DUC 比對 — 判定總表（自動帶入）
| 代號 | 指標 | 換閥後結果 | 合格基準 | 判定
| B1 | DUC 關偵測差 | 待量測 | ¦差¦ ≤ 5% | 待量測
| B3 | 殘留去除率 — AOI-2 後吹 | 待量測 | ≤ 5% | 待量測
| B3 | 殘留去除率 — AOI-1 後吹 | 待量測 | ≤ 5% | 待量測
| B2 | 首道去除率差（AOI-1 − AOI-2） | 待量測 | ≤ 5 個百分點 | 待量測
◤ 綜合：尚有項目待量測